梓潼县中医院

心电图机采购项目

招

标

文

件

梓潼县中医院

2025年9月 编制

第一章 谈判邀请

梓潼县中医院拟通过谈判方式公开、公平、公正选取供应商服务，负责本单位    心电图机采购 项目事宜。兹邀请不少于三家符合要求的供应商参加谈判。

一、谈判单位：梓潼县中医院

二、谈判项目名称：  心电图机采购

三、采购金额：     40000.00元

四、谈判申请人应具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：无；

7、本项目不接受联合体参与谈判。

五、谈判邀请方式：梓潼县中医院官方网站上以公告形式邀请潜在的供应商参与。

六、获取谈判选文件时间、地点、方式

1.获取谈判文件时间为：2025年 9 月 19日至2025年 9 月 26 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间）

2.获取谈判文件地点：梓潼县中医院

3.获取谈判文件的方式：自行下载

七、谈判响应文件递交截止时间及谈判地点

谈判响应文件递交截止时间：2025年 9 月29  日14 时 50 分（北京时间）

谈判地点：梓潼县中医院门诊三楼学术厅

谈判申请人应在此之前将密封的谈判响应文件送达该地点，逾期送达或未按规定密封的谈判响应文件将被拒绝接收。

八、评审办法：最低评标价法。对满足谈判文件要求的申请人，按照最终报价评比，价格最低的为成交供应商。

九、谈判单位联系方式

单位：梓潼县中医院

地址：梓潼县顺河路262号

联系人：王老师

联系电话：15984660582

第二章谈判申请人须知

谈判申请人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判单位 | 单位：梓潼县中医院 地址：梓潼县顺河路262号 联系人：王老师 联系电话：15984660582 |
| 2 | 项目名称 | 心电图机采购 |
| 3 | 谈判范围 | 心电图机采购 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 谈判响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 6 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 标前答疑会 | 不召开答疑会 |
| 8 | 分包履约 | 本项目不得分包、转包 |
| 9 | 构成谈判文件的其他文件 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 谈判响应文件递交截止时间及递交地点 | 谈判响应文件递交截止时间：2025年 9 月 29 日 14 时50分 递交地点：梓潼县中医院三楼学术厅 |
| 11 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起算） |
| 13 | 备选方案 | 不接受备选投标方案 |
| 14 | 签字盖章 | 谈判申请人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的人名章）。 |
| 15 | 谈判响应文件封面的标注 | 谈判响应文件须密封，封面上应标明：谈判项目名称、谈判申请人名称、开标时间。 |
| 16 | 谈判响应文件外层密封袋的标注 | 谈判项目名称、谈判申请人名称、开标时间。 |
| 17 | 中选通知书 | 领取中选通知书时,领取人须提交法人代表授权书原件或介绍信原件和领取人身份证复印件(并携领取人身份证原件备查)。 |

## 一、总则

1.1项目概况：详见“第一章谈判邀请”。

1.2谈判范围：详见“第一章谈判邀请”。

1.3谈判申请人合格条件

合格的谈判申请人具备以下条件：

（1）具备“第一章谈判邀请”第三条要求的资格条件；

（2）在“第一章谈判邀请”第四条载明的时间内报名领取谈判文件并在梓潼县中医院后勤保障部登记；

（3）谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.4谈判费用

谈判申请人在谈判过程中发生的一切费用,不论其是否中标,均由谈判申请人自行承担。

1.5无论谈判结果如何,参与谈判的谈判申请人的谈判响应文件均不退回。

## 二、谈判文件

2.1谈判文件中的注解是谈判文件的重要组成部分。

2.2谈判申请人应仔细审阅谈判文件中所有的说明,如果谈判申请人编制的谈判响应文件不符合规定的要求,其谈判响应文件将视为不合格谈判响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解,不能作为谈判响应文件没有完全响应招标文件的有效理由。

2.3谈判申请人应认真检查谈判文件是否完整,若发现缺页或不全时,以谈判之前应及时向谈判单位提出,以便补齐。

## 三、谈判响应文件的编制

3.1谈判响应文件的语言

谈判申请人的谈判响应文件应用中文写成。

3.2 谈判申请人应根据本谈判文件的规定提交谈判响应文件，其所提交的谈判响应文件应至少包括以下各项内容：

（1）具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证明复印件，非法定代表人参加的，提供法定代表人授权书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度相关证明文件；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力相关证明文件；

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录相关证明文件；

（6）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录相关证明文件；

（7）供应商针对本次采购项目的服务方案及承诺。

（8）报价函

（9）其他（申请人认为需补充的材料）

注：以上证明材料均需加盖谈判申请人的鲜章。

3.3谈判响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，谈判响应文件应由谈判申请人的法定代表人或其授权代理人签名或盖章。如果是由授权代理人签名，则应在谈判响应文件中附有授权委托书。

3.4 谈判响应文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对谈判申请人必须在谈判响应文件上改正的错误应由法定代表人或其授权代理人签字。

3.5参选单位应提供谈判响应文件一式叁份（其中一份正本、两份副本），相关材料装订成册，每份文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 四、谈判响应文件的递交

4.1 谈判响应文件应该在“第一章谈判邀请”中规定的谈判响应文件递交截止时间前提交。迟到的谈判响应文件谈判人将不予接收，且不论迟到的原因。

4.2谈判响应文件的正副本应一起包装，谈判响应文件的外包装应密封，密封袋上应该写明参选单位名称、谈判项目名称并加盖单位公章。

4.3如果因密封不严，标记不明而产生的后果，谈判人概不负责。

第三章 采购内容及其他要求

- 一、采购要求★

1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.  增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV、20/10mm/mV、

AGC。

3.滤波类型：交流滤波：50Hz/60Hz,肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz,漂移滤波：

0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz,低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz

4.噪声电平：≤15uYp-p

5.频率特性：0.05Hz-150Hz

6.△时间常数：≥5S

7.输入回路电流：≤50nA

8.△耐极化电压：±650mV

9.共模拟制比：≥105dB

10.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

11.△≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。

12.全电脑式键盘设计。

13.△支持中文手写输入功能。

14.具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

15.交直流两用，内置环保耐用型锂电电池，能连续工作2小时以上.

16.支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。

17.具有Wilson(标准导联)和Cabrera导联两种导联模式。

18.△可存储回放10000例病人数据。

19.具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

20.隐藏式提手，美观大方。

21.通过CFDA、CE认证。

- 二、商务条款

- （一）★服务要求

- 1.响应时间：供应商接到采购人需求时，及时响应。

- 2.提供的所有物资的质量需符合国家标准、行业标准。

- 3.供应商在履行合同过程中发生的一切安全责任由供应商承担。提供承诺函。

- （二）★履约期限

合同签订后30日内完成。

- （三）服务地点

采购人指定地点。

- （四）付款方式

在合同中约定。

（五）履约、验收要求与标准

验收参照政府采购相关法律法规以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15号)的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

以上本章标“★”为实质性要求，须完全响应，否则做无效处理。

第四章 评选办法和标准

## 1．总则

1.1 本次谈判活动遵循公平、公正的原则对参与报名并按要求递交谈判响应文件的谈判申请人以最低价法的方式进行谈判确定中选人。

1.2 评标方法：最低评标价法。

## 2．评标委员会

2.1评审委员会由谈判单位代表组成，成员人数为三人及以上单数。

2.2 评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审委员会成员应对整个谈判活动保密。

2.3 评审委员会将按评审情况编写评审报告，谈判单位根据评审报告确定1名中选人。

2.4 评审委员会成员不得在招标期间私下接触参加谈判的谈判申请人员，不得接受谈判申请人或相关人员的任何馈赠，不得参加谈判申请人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与谈判工作有关的内容情况。谈判单位应当对谈判申请人报送的谈判响应文件内容保密。如果参加竞争的谈判申请人试图采用不正当手段对评委施加影响，取消其谈判申请人资格。

严禁任何单位和个人以任何形式操纵或干预评审过程和评审结果。

## 3．评审

由评审委员会根据质量和服务均能满足采购文件的实质要求且报价最低的原则进行确定，推荐3名成交候选供应商作为中选候选人。

## 4．中选

谈判单位将根据评审结果，确定方案最优价格最低的谈判申请人为拟中选人，予以公示。

第五章 响应文件格式

响应文件封面

正/副本

响应文件

（资格和技术商务部分）

项目名称：

分 包 号：

供应商名称：

投 标 日 期：       年       月    日

投标函

梓潼县中医院：

我单位作为                （项目名称）的投标(响应)供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺:

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

- 七、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

如经查实，上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称:                    (盖章)

日期:

法定代表人身份证明

梓潼县中医院：

兹声明：  （姓名） 系    （供应商名称）   的法定代表人（职务      ）。

特此声明。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

| 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

注：1、必须附法定代表人身份证（复印件）；

2、供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（复印件）；

3、自然人不提供。

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（国徽面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（人像面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（国徽面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（人像面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（国徽面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（人像面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（国徽面）

法定代表人/主要负责人

居民身份证复印件粘贴处

（人像面）

## 授权委托书

梓潼县中医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法人单位法定代表人姓名，自然人则为供应商姓名）授权              （被授权人姓名）为我方 “              ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：（签字或盖法人章）

授权代表：（签字）

供应商名称：            （盖章）

日期：      年   月   日

| 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

| 【授权代表居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【授权代表居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

注：1、必须附法定代表人和授权代表的身份证（扫描件）；

2、供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，由分支机构负责人授权。必须附分支机构负责人和授权代表的身份证（扫描件）；

3、法定代表人、非法人单位负责人、自然人本人亲自参加则不提供，授权代表参加时，提供法定代表人身份证明和授权委托书。

## 无行贿犯罪记录的承诺函

梓潼县中医院：

（供应商名称）在参加本次政府采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

## 供应商廉政承诺书

梓潼县中医院：

本企业参与“    项目名称    ”项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

报价函

梓潼县中医院：

我方全面研究了“  采购项目名称   ”项目，决定参加贵单位组织的本项目投标，并自觉遵守相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。我方授权             （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总投标价为人民币       元。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的响应文件正本  1 份，副本 2 份。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次谈判的投标有效期为谈判之日起90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改响应文件。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：     年    月    日

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

2、产品在国家节能、环保产品政府采购品目清单内须在备注栏注明，如为节能品目清单内产品，须注明“节能产品”或“政府强制采购产品”，如为环保清单内产品，须注明“环保产品”。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

## 技术、服务响应表

采购项目名称：                                            第     包

| 序号 | 名称和规格 | 谈判文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 完全响应 |  |

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

商务应答表

采购项目名称：                                       第     包

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 完全响应 |  |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

供应商针对本次采购项目的服务方案及承诺

格式自拟

其他（申请人认为需补充的材料）

格式自拟